Załącznik Nr 3 do SWZ

MODYFIKACJA Z DNIA 14.03.2024 R. (formularz cenowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy TP/72/2024

Dostawa zestawu transportowego do ambulansu neonatologicznego z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest zestaw transportowy do ambulansu neonatologicznego, w którego skład wchodzą:

- Transporter karetkowy

- Platforma nośna

- Inkubator transportowy

- Pompy infuzyjne ze stacja dokującą (3 szt. strzykawkowe i 1 szt. objętościowa)

- Ssak bateryjno-sieciowy

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/ NIE (określ) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Transporter karetkowy |  | ----------- | --------------------------------------- |
| 1. | Transporter dostosowany do platformy nośnej (spełniający wymogi normy PN-EN 1865 lub równoważnej) Nie starszy niż 2023r. Podać nazwę producenta, model i rok produkcji |  |  |
| II. Platforma nośna; -----------; ---------------------------------------. | ----------- | --------------------------------------- |
| 1. | Na platformie miejsce do montażu następującej aparatury medycznej będącej w posiadaniu zamawiającego: - Zestawu do terapii tlenkiem azotu z butlą o poj. 2l wraz z instalacją, urządzeniem podawczo monitorującym (InoMax DsIR) - Kardiomonitora (IntelliVue X3 firmy Phillips wraz ze stacją dokującą) - Respiratora transportowego (Hamilton T1) Zamawiający dostarczy wykonawcy w/w sprzęt celem montażu. |  |  |
| III. Inkubator |  | ----------- | --------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2023r.) |  |  |
| 2. | Inkubator o stabilnej konstrukcji zawiera: - kapsułę transportową, w której umieszczony jest noworodek, - waga kompletnego inkubatora max. 37kg, - moduł zasilania w gazy medyczne, - wyposażenie do podtrzymania i kontroli funkcji życiowych noworodka: (respirator i kardiomonitor w posiadaniu zamawiającego), nawilżacz, pompy infuzyjne, ssak |  |  |
| 3. | Oferowany zestaw transportowy wraz platformą nośną, spełnia podane poniżej normy (lub równoważne, lub zastępujące): - EN 1789 - EN 13976-1:2011 - EN 13976-2:2011 Załączyć do oferty certyfikaty zgodności. Masa zestawu transportowego z wyposażeniem do 190kg. |  |  |
| 4. | Oferowany zestaw otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia min. 10G. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu załączyć do oferty. |  |  |
| Kapsuła transportowa inkubatora z modułem zasilania |  |  |  |
| 5. | Konstrukcja kopuły jednościenna lub dwuścienna na całej powierzchni inkubatora |  |  |
| 6. | Kopuła składająca się z dwóch części z możliwością otwarcia min. jednej (przedniej ścianki) lub obydwu jej części. |  |  |
| 7. | Kapsuła inkubatora z możliwością jej rozłączenia od zestawu transportowego (bez użycia narzędzi), w sytuacjach trudnych gdzie nie ma możliwości wjechania całym zestawem transportowym |  |  |
| 8. | Otwieranie ścianki powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki lub w inny sposób zapobiegający zamykaniu ścianek. |  |  |
| 9. | Otwory manipulacyjne rozmieszczone z dwóch stron inkubatora min 4 otwory |  |  |
| 10. | Zamknięcia otworów manipulacyjnych drzwiczkami z cichym zamkiem |  |  |
| 11. | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania (minimum 2 kpl.) lub otwory (przepusty) o szczelnej konstrukcji nie wymagającej uszczelek. |  |  |
| 12. | Elektrostatyczny filtr powietrza lub inkubator o konstrukcji nie wymagającej stosowania filtra |  |  |
| 13. | Wbudowana lampa oświetlająca wnętrze inkubatora |  |  |
| 14. | Inkubator wyposażony w system pochłaniający wibrację podczas transportu noworodka (drgania nie są przenoszone na pacjenta). |  |  |
| 15. | Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora max. 45dB |  |  |
| 16. | Materacyk dla noworodka o wymiarach min. 61 x 30cm |  |  |
| 18. | Alternatywny sposób mocowania – platforma z pasami mocującymi noworodka wraz z jej adaptacją. |  |  |
| 19. | Dopuszczalna waga pacjenta w przedziale min. 500g. do 5kg. |  |  |
| 20. | Wbudowany kolorowy ekran LCD (panel sterujący wraz z informacją o odczytach) |  |  |
| Wyposażenie kapsuły transportowej |  |  |  |
| 21. | Wbudowany układ regulacji temperatury powietrza pod kopułą inkubatora z rozdzielczością 0,1°C w zakresie min. 28-38°C |  |  |
| 22. | Wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą inkubatora z układem alarmów przekroczenia nastawionej granicy stężenia O2. |  |  |
| 23. | Monitorowanie temperatury na skórze noworodka w zakresie 30-42°C |  |  |
| 24. | Monitorowanie temperatury powietrza pod kopułą inkubatora w zakresie 20-42°C |  |  |
| 25. | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |  |
| 26. | Monitorowanie stężenia tlenu wewnątrz kopuły inkubatora 19-100% |  |  |
| 27. | Wbudowany pulsoksymetr – obsługa oraz prezentowane dane na panelu sterującym inkubatora: |  |  |
|  | - tętno w zakresie 25-240 ud/min |  |  |
|  | -Saturację pacjenta (SpO2) 1/100% |  |  |
| 28. | Możliwość regulacji parametrów pulsoksymetrii: - synchronizacja, - czułość, - uśrednianie. |  |  |
| Zasilanie inkubatora |  |  |  |
| 29. | Akumulator zapewniający pracę inkubatora min. 220 minut |  |  |
| 30. | Zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowana ładowarką 230V, 50 HZ |  |  |
| 31. | Pobór mocy max. 300 VA |  |  |
| Dodatkowe funkcje i wyposażenie |  |  |  |
| 32. | Alarm przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury |  |  |
| 33. | Alarm przekroczenia lub spadku stężenia tlenu |  |  |
| 34. | Alarm przekroczenia lub spadku pulsu |  |  |
| 35. | Alarm przekroczenia lub spadku saturacji |  |  |
| 36. | Regulacja głośności alarmów min. 5 stopni |  |  |
| 37. | Pokrowiec na inkubator typu „Cicha Noc” |  |  |
| 38. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia |  |  |
| 39. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji |  |  |
| 40. | Czujnik tlenowy |  |  |
| Nawilżacz transportowy |  |  |  |
| 41. | Kompaktowy, lekki i energooszczędny nawilżacz dedykowany do pracy w warunkach transportowych w inkubatorze transportowym. |  |  |
| 42. | Komora nawilżania umieszczona wewnątrz kopuły inkubatora lub oddzielnie poza jednostka sterującą. |  |  |
| 43. | Komorą nawilżacza o pojemności ≤. 40ml, celem zminimalizowania ryzyka zalewania układu. |  |  |
| 44. | Wyposażony w układ alarmów z możliwością ich czasowego wyciszenia |  |  |
| 45. | Zasilanie 12V |  |  |
| 46. | Zakres regulacji temperatury gazów min. 30-38ºC |  |  |
| 47. | Moc nawilżania min. 33mgH2O/L/min |  |  |
| 48. | Waga max. 0,5 kg |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 49. | Okres gwarancji na inkubator transportowy z wyposażeniem min. 24 miesiące. Przegląd techniczny bezpłatny w ramach gwarancji. |  |  |
| 50. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 51. | Wszelkie przyłącza gazów przystosowane do posiadanych w ŚCRMiTS – przyłącza AGA |  |  |
| 52. | Adaptacja uchwytu pod respirator, który posiada Zamawiający (Hamilton T1) |  |  |
| 53. | Szkolenie w zakresie jego obsługi w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10 |  |  |
| 54. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – (do oferty dołączyć adresy i dane kontaktowe) |  |  |
| IV. Pompy infuzyjne (3 szt. pomp strzykawkowych i 1 szt. pompy objętościowej) wraz ze stacją dokującą |  | ----------- | --------------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2023r.) (podać) |  |  |
| 2. | Pompy wyposażone w miękką klawiaturę i wyświetlacz LCD |  |  |
| 3. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml – dotyczy pomp strzykawkowych |  |  |
| 4. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki – dotyczy pomp strzykawkowych |  |  |
| 5. | Szybkość dozowania min. 0,1 - 990 ml/h |  |  |
| 6. | Szybkość dozowania Bolus-a min. 900 ml/h – dotyczy pomp strzykawkowych |  |  |
| 7. | Rozbudowany system alarmów |  |  |
| 8. | Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 9 h |  |  |
| 9. | Strzykawka montowana od czoła pompy |  |  |
| 10. | Możliwość podawania bolusa ręcznie lub automatycznie z nastawioną objętością lub dawką leku |  |  |
| 11. | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania leku - objętość do podania, - stan naładowania akumulatora |  |  |
| 12. | Waga pompy do 2,3 kg |  |  |
| 13. | Wymiary maksymalne pomp : Szerokość x wysokość - 37x12 cm |  |  |
| 14. | Stacja dokującą z mocowaniem 3 pomp strzykawkowych I jednej objętościowej. |  |  |
| 15. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 16. | Załączyć folder do oferty |  |  |
| V. Ssak bateryjno-sieciowy |  | ----------- | --------------------------------------------- |
| 1. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2023r.) (podać) |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC |  |  |
| 3. | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
| 4. | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka |  |  |
| 5. | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności |  |  |
| 6. | Przepływ min. 20 l/min |  |  |
| 7. | Ssak przystosowany do używania pojemników jednorazowych o pojemność min 1,0 l, w zestawie komplet 10 sztuk pojemników i przewodów ssących |  |  |
| 8. | Regulowana siła ssania w zakresie min. -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy lub pokrętła |  |  |
| 9. | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności |  |  |
| 10. | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka |  |  |
| 11. | Kabel do zasilania karetkowego 12V umożliwiający ładowanie zaraz po wpięciu |  |  |
| 12. | Temperatura pracy w zakresie min. 0 do 50 ºC |  |  |
| 13. | Temperatura przechowywania min. -25 do 55 ºC |  |  |
| 14. | Ciężar kompletnego ssaka max 4,6 kg |  |  |
| 15. | Czas pracy min. 40 minut |  |  |
| 17. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka |  |  |

Pozycje tak/nie i opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca

Formularz parametrów punktowanych

| L.P. | Kryterium | Punktacja | Oferowany Parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nawilżacz wbudowany w kopułę inkubatora | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |
| 2. | Masa kompletnego inkubatora | 20-25kg – 10pkt 26-30kg – 5pkt 31-37kg – 0kg |  |

Formularz cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość/ sztuk | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Platforma nośna |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Transporter karetkowy |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Ssak bateryjno-sieciowy |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Pompa objętościowa |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Stacja dokująca dla 4 pomp |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Nawilżacz transportowy (do respiratora) |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | ---------- |  |

..............................................                                                                                     ..............................................

(miejscowość i data)		                                                                                       podpis