Załącznik Nr 3a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy TP/262/2024

MODYFIKACJA Z DNIA 24.06.2024r.

Zadanie 1 – Dostawa ssaków bateryjno-sieciowych w ilości 5 szt.

| Ssak bateryjno-sieciowy - 5 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/ NIE (określ) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1. | Ssak akumulatorowo – sieciowy przenośny zasilany z sieci 12V DC 240 V |  |  |
| 2. | Nazwa producenta, model, rok produkcji (nie starszy niż 2023r.) (podać) |  |  |
| 3. | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
| 4. | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka |  |  |
| 5. | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności |  |  |
| 6. | Przepływ 34 l/min +/- 4 l |  |  |
| 7. | Ssak przystosowany do używania pojemników jednorazowych o pojemność min. 1,0 l, w zestawie komplet 10 sztuk pojemników i przewodów ssących |  |  |
| 8. | Regulowana siła ssania w zakresie min. -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy, elektronicznie |  |  |
| 9. | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności |  |  |
| 10. | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka |  |  |
| 11. | Kabel do zasilania karetkowego 12V umożliwiający ładowanie zaraz po wpięciu |  |  |
| 12. | Kabel do zasilania sieciowego 240 V |  |  |
| 13. | Warunki pracy urządzenia: |  |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. 0 do 40 ºC |  |  |
|  | Temperatura przechowywania min. -25 do 60 ºC |  |  |
|  | Wilgotność powietrza min. 55-95% |  |  |
|  | Ciśnienie powietrza od 540 hPa do 1100 hPa |  |  |
| 14. | Stopień zanieczyszczenia- klasa 1 |  |  |
| 15. | Kategoria przepięciowa- II |  |  |
| 16. | Ciężar kompletnego ssaka max 4,5 kg |  |  |
| 17. | Wbudowany akumulator - czas pracy min. 60 minut |  |  |
| 18. | Żywotność akumulatora min. 450 cykli ładowania |  |  |
| 19. | Ładowanie akumulatora do poziomu 100 % max. 4 h, do poziomu 80% max. 2h 40 min. |  |  |
| 20. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka |  |  |
| 21. | Stopień ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem pyłu, wnikaniem wody o działaniu szkodliwym - IP 34 i/lub IP43 |  |  |
| 22. | Mocowanie ścienne do ambulansu |  |  |
| 23. | Podwieszenie: kompatybilne z uchwytem ściennym WM 15208 |  |  |
| 24. | Spełniający poniższe normy lub równoważne, lub zastępujące: - EN 60601-1 - EN ISO 10079-1 - EN 1789, RTCA DO -160G - EN 60601-1-12 Certyfikaty zgodności załączyć do oferty. |  |  |
| 25. | Szkolenie z obsługi ssaków wskazanych przez Zamawiającego pracowników, po dostawie, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (Kielce, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce) i ustalonym terminie |  |  |

Formularz cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość/ sztuk | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak bateryjno-sieciowy |  | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | ---------- |  |

..............................................                                                                                     ..............................................

(miejscowość i data)		                                                                                       podpis