Załącznik Nr 3c do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy TP/262/2024

MODYFIKACJA Z DNIA 24.06.2024r.

Zadanie 3 – Dostawa kardiomonitora przenośnego noworodkowego

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/ NIE (określ) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji min.2023 Gwarancja : 24 miesiące Parametry ogólne: Kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta podczas transportu i warunkach szpitalnych: - EKG, tętno, analiza zaburzeń pracy serca - pomiar kapnometrii u noworodków - nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP - saturacja - pomiar temperatury - inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 2. | Kardiomonitor o budowie kompaktowej, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. Do kardiomonitora dodatkowy zasilacz zewnętrzny. Niska waga samego urządzenia, która ułatwia transport z pacjentem – do 1,5 kg, o przekątnej ekranu min. 6´, Zabezpieczenie obudowy min. IP 22, wysoka odporność na upadki ( min.0,75 m), wstrząsy i uderzenia – spełnienie norm EN 60068-2-27 i EN 60068-2-29 - certyfikaty zgodności załączyć do oferty. Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 , rzutu serca metodą P i CCO. Możliwość wykorzystania jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można dopasować w NMT, BIS, telemetria, EEG, przezskórny pomiar gazów i/lub rozbudowa o oksymetrię mózgową w technologii Masimo. |  |  |
| 3. | Zasilanie: Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz oraz awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem po podłączeniu kardiomonitora do zasilacza zewnętrznego. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 5godzin ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie. Akumulator wymieniany przez Użytkownika bez udziału serwisu. |  |  |
| 4. | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów, z możliwością ich wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Możliwość wyciszenia/zawieszenia alarmów na 1,2,3,5,10 minut oraz stałe. |  |  |
| 5. | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu. Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. Co najmniej 10 różnych układów ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. Możliwość tworzenia, zapamiętywania w pamięci urządzenia i przywoływania profili zawierających różne ustawienia monitora bez udziału serwisu. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |  |  |
| 6. | EKG/ ODDECH Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG, z możliwością jednoczesnego wyświetlania zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3,5, lub 6 elektrodowego. Pomiar Tętna w zakresie min. 20-300 /min. z dokładnością min. +/-1 %, Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-120 oddechów /min. z dokładnością +/-1 oddech/min. Pomiar uniesienia odcinka ST w zakresie od – 20 do + 20 mm Funkcja mapy ST , która umożliwia graficzne wyświetlenie danych odcinka ST. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. Rozpoznawanie min. 21 rodzajów arytmii. |  |  |
| 7. | Saturacja SPO2 Monitorowanie SPO2 w zakresie0-100%, w technologii Masimo Rainbow SET, eliminacja artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Zakres pomiarowy tętna min. 25-240/ min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Czujniki wielorazowe na palec dla pacjenta dorosłego nie zawierającego lateksu ani elementów mechanicznych(śrub, sprężyn itp.) |  |  |
| 8. | NIBP - pomiar nieinwazyjny ciśnienia Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru : ręczny, automatyczny, ciągły Z możliwością programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym, w zakresie min. od 1-480 minut. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych NIBP, w komplecie min. 2 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach |  |  |
| 9. | IBP – Inwazyjny pomiar ciśnienia Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od 40 do + 340 mmHg. |  |  |
| 10. | Temperatura Monitorowanie pomiaru temperatury w zakresie min. 0-45°C, pomiar temperatury powierzchniowy i głęboki. |  |  |
| 11. | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjentów pamięci urządzenia – pamięć min 48 godzin trendów i wyników pomiarów. Konstrukcja chłodzona pasywnie bez użycia wewnętrznych wentylatorów. Urządzenie przygotowane do podłączenia, do centrali monitorującej po sieci typu LAN. Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową z centralą monitorującą. Pełna polska wersja językowa(dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). |  |  |
| 12. | Wyposażenie: - przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy dla noworodków – 1 szt. - czujnik wielorazowy SPO2 dla pacjentów neonatologicznych, w technologii Masimo – 1 szt. - komplet mankietów dla noworodków jednorazowego użytku oraz 3 szt. oraz 3 szt. wielorazowego użytku - przewód do pomiaru inwazyjnego ciśnienia - 2 szt. - przetwornik IPB dla noworodków w technologii Edwardsa – 2 szt. - czujniki do pomiaru temperatury na skórę i rektalne, jednorazowego użytku- po 1 opakowaniu (20 szt.) - zasilacz wraz z mocowaniem do rurki/szyny – 2 szt. - moduł do pomiaru kapnometrii u noworodków wraz z akcesoriami dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych. |  |  |
| 13. | Szkolenie z obsługi ssaków wskazanych przez Zamawiającego pracowników, po dostawie, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (Kielce, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce) i ustalonym terminie |  |  |

Formularz cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość/ sztuk | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | ---------- |  |

..............................................                                                                                     ..............................................

(miejscowość i data)		                                                                                       podpis