## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ
Formularz cenowy i ilościowy
na:
Dostawy artykułów jednorazowych w okresie 18 miesięcy.
MODYFIKACJA
L.p. | Asortyment | Jednostka Miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość sztuk/ opakowań / rolek | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nazwa Producenta | Wymagane materiały informacyjne dołączone do oferty
1 | Bezigłowy port do iniekcji do użytku przez siedem dni lub 350 aktywacji. Przeźroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu oraz przeźroczysta, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez części metalowych. Objętość wypełnienia 0,09 ml, przepływ 350 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Posiadający aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniu papier-folia. | szt. |  | 750
2 | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem z czasem stosowania przez siedem dni lub 350 aktywacji. Przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa samouszcelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm [+/- 1cm] z przesuwnym zaciskiem na drenie. Posiadający aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępny w dwóch średnicach drenów 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniu papier-folia. | szt. |  | 150 |  |  |  |  | TAK
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny; ch 6; 8; 10 długość 40cm; ch 12; 14; 16; 18; 20 długość 50-60cm | szt. |  | 1500
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości min. 180 cm do 220 cm, sterylny. | szt. |  | 10000
5 | Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 12, 14, 16 (balon o pojemności 5-10ml), CH 18, 20, 22, 24 (balon o pojemności 30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op.- 10sztuk | op. |  | 75 |  |  |  |  | TAK
6 | Dren łączący do odssynia wykonany z elastycznego PCV, specjalne wzmocnienia wzdłuż drenu zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, zakończenie lejek-lejek, rozmiary: CH 24 oraz CH 30 długość 210 - 300 cm, jałowy, pakowany podwójnie tj. opakowanie foliowe wewnętrzne, papier-folia opakowanie zewnętrzne. | szt. |  | 100
7 | Elektrody piankowe do EKG, hydrożelowe (hydrożel stały), rozmiar 30x24mm. Opakowanie 50 szt. | op. |  | 90
8 | Elektrody piankowe do EKG, hydrożelowe (hydrożel stały), rozmiar 57x34mm. Opakowanie 50 szt. | op. |  | 11000
9 | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, sterylny z portem do kapnografii zamykanym korkiem, waga 21g lub 23 lub 29g, objętość oddechowa Vt : 150–1500ml, przestrzeń martwa 33ml lub 43 lub 45ml | szt. |  | 2200
10 | Filtr elektrostatyczny pediatryczny przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; o wadze 14,5g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o przestrzeni martwej max. 13,4ml; o objętości oddechowej Vt 50 - 250 ml; wolny od lateksu, PCV, ftalanów; posiadający ukośne złącze 15M-22M/15F | szt. |  | 75
11 | Folia izotermiczna (koc ratunkowy) o rozmiarze 1,6x2,1m | szt. |  | 5200
12 | Igła do injekcji jednorazowego użytku rozmiarze: 0,6x30mm; 0,7x40mm; 0,8x40mm; 0,9x40mm, sterylne op=100 szt | op. |  | 1000 |  |  |  |  | TAK
13 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 30-40mm - op. a 100 szt. | op. |  | 450
14 | Jednorazowe końcówki ochronne do termometru Braun a 800 szt. | op. |  | 100
15 | Kaczka jednorazowego użytku | szt. |  | 75
16 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z PUR lub PTFE, posiadająca 6 pasków radiocieniujących. Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na końcu igły. Posiadająca filtr hydrofobowy. Skrzydełka oraz korek portu górnego, iniekcyjnego kodowany kolorystycznie. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli. Korek typu luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Sterylna. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiary: G22 0,9x25mm, przepływ 33ml/min. G20 1,1x32mm, przepływ 55ml/min., G18 1,3x32mm, przepływ 85ml/min. | szt. |  | 500 |  |  |  |  | TAK
17 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar: G24 0,7 x 19mm, przepływ 18 ml/min. | szt. |  | 1000 |  |  |  |  | TAK
18 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 18G 1,3 x 33mm, przepływ 103 ml/min. | szt. |  | 30000 |  |  |  |  | TAK
19 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 18G 1,3 x 45mm, przepływ 90 ml/min. | szt. |  | 750 |  |  |  |  | TAK
20 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 20G 1,1 x 33mm, przepływ 61 ml/min. | szt. |  | 75000 |  |  |  |  | TAK
21 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 22G 0,8 x 25mm, przepływ 31-33ml/min. | szt. |  | 25000 |  |  |  |  | TAK
22 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi z prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 16G 1,7-1,8 x 45mm. przepływ 196-200 ml/min. | szt. |  | 600 |  |  |  |  | TAK
23 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30 ml, skalowany cyfrowo co minimum 5 ml. | szt. |  | 450
24 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej krawędzi korka, steylna, niepirogenna. Pakowana pojedynczo - 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Opakowanie sztywny, blister. | szt. |  | 1500 |  |  |  |  | TAK
25 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń, sterylny. Uniwersalne połączenie 22M/15F - 15M | szt. |  | 225
26 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. Kolor zielony lub niebieski. op. 50szt. | op. |  | 600
27 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu dla dorosłych, sterylna, rozmiar L i XL | szt. |  | 2250
28 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu dla dzieci, sterylna, rozmiar S i M | szt. |  | 450
29 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych, sterylna, rozmiar L i XL | szt. |  | 3000
30 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci, sterylna, rozmiar S i M | szt. |  | 650
31 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml, cyfrowo co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier. Dren ustabilizowany foliową opaską. Rozmiary: S i M. | szt. |  | 600 |  |  |  |  | TAK
32 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml, cyfrowo co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier. Dren ustabilizowany foliową opaską. Rozmiary: L i XL. | szt. |  | 2250 |  |  |  |  | TAK
33 | Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiar: 1,8 - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4 mm- głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia. Sterylizowany radiacyjnie. | szt. |  | 100000
34 | Nerka jednorazowego użytku | szt. |  | 350
35 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. | rolka |  | 900 |  |  |  |  | TAK
36 | Opatrunek hemostatyczny do zabezpieczenia do żył obwodowych, który może być stosowany po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji. Efekt homostatyczny uzyskuje dzięki kompresji czterowarstwową podkładką o grubości 6 mm, która ma zdolność wchłaniania krwi oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Dostępny w kolorze białym i beżowym. Wymiary opatrunku 39 mm x 80 mm. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm. Sterylny.Opakowanie 50 szt. | op. |  | 15 |  |  |  |  | TAK
37 | Opatrunek poiniekcyjny o średnicy 36 mm z podkładką hemostatyczną 16 mm i grubości 3 mm. Dostępny w kolorze białym i beżowym. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest mocowana naopakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia użytkownikom używanie zarówno bez dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylny. Opakowanie 100 szt. | op. |  | 15 |  |  |  |  | TAK
38 | Papier do EKG X series z nadrukiem 80mm x 20m | szt. |  | 3000
39 | Papier do EKG Ascard 58mm x 25m | szt. |  | 8
40 | Papier do EKG Well Allyn CP 200 z nadrukiem, składanka 210mm x 280mm x 200stron | szt. |  | 15
41 | Papier termoczuły do ekg Zoll 90mm x 90mm x 200stron | szt. |  | 5550
42 | Pęseta jednorazowego użytku, sterylna | szt. |  | 450
43 | Plaster do mocowania kaniul 6 x 8cm jałowy włókninowy | szt. |  | 115000
44 | Podkład celulozowy 2-warstwowy w rolce. Rozmiar 50cm x 50m, perforacja co 50cm. Gramatura 2x17g/m2. | rolka |  | 100
45 | Podkład celulozowy 2-warstwowy w rolce. Rozmiar 60cm x 80m, perforacja co 50cm. Gramatura 2x17g/m2. | rolka |  | 20
46 | Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1500 ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. Skalowany co 100 ml (skala numeryczna co 100 ml do 1000 ml oraz co min. 500 ml do 1500 ml lub dokładniejsza). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niejałowy. Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci. | szt. |  | 150 |  |  |  |  | TAK
47 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 L wykonany czystego PP o wysokości 14,5 cm (+/-0,3 cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | szt. |  | 7500 |  |  |  |  | TAK
48 | Pojemnik na odpady medyczne 10 L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | szt. |  | 4500 |  |  |  |  | TAK
49 | Pojemnik na odpady medyczne 30 l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30 cm, dł. 40 cm, wys. 39 cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z metryczką (naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | szt. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
50 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5 cm(+/-0,3 cm) , podstawie 15x15 cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie). Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Korpus pojemnika musi posiadać boczny uchwyt służący do przenoszenia. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | szt. |  | 1200 |  |  |  |  | TAK
51 | Pojemnik na odpady medyczne 60 l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30 cm, dł. 40 cm, wys. 65 cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z metryczką (naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | szt. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
52 | Półmaska filtrująca FFP3 nr zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009 z zaworem. Zarejetrowana jako środek ochrony indywidualnej kategorii III | szt. |  | 600
53 | Prowadnica do rurek intubacyjnych- rozmiary 6Fr,10Fr,14Fr, sterylne | szt. |  | 75
54 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o długości 150 cm, bez ftalanów, sterylny | szt. |  | 250
55 | Przedłużacz tlenowy sterylny długości min. 2,0 m | szt. |  | 100
56 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne połączenie z pojemnikami, komora kroplowa o długości min. 60mm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu folia-papier z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu. | szt. |  | 37000 |  |  |  |  | TAK
57 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z pojemników wielodawkowych z filtrem bakteryjnym (powietrza) 0,1µm. Posiadający ostry kolec biorczy, łącznik luer-lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer-lock męski, zabezpieczony samozatrzaskową zatyczką w kolorze zielonym. Pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów. Sterylny, opakowanie folia/papier | szt. |  | 600 |  |  |  |  | TAK
58 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Zgodne z wymaganiami norm: EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm(+/-0,02), na dłoni 0,16mm(+/-0,02), mankiecie 0,14mm(+/-0,02), długość min. 280 mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylne, sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Pakowane po 50 par w dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic. | op. |  | 15
59 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary S, M, L, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pakowane po 50 szt. | op. |  | 450 |  |  |  |  | TAK
60 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na 1 poziomie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: S, M, L, XL | op. |  | 15000
61 | Rurka intubacyjna bez mankietu Nr 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5;5;5,5;6. Sterylna | szt. |  | 60
62 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym Nr 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5. Sterylna. | szt. |  | 1500
63 | Rurka ustno - gardłowa Nr 00; 0, 1; 2; 3; 4; 5 sterylna , pakowana jednostkowo, z wyraźną datą produkcji i ważności, oznaczone kolorami | szt. |  | 1500
64 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 50ml z czytelną skalą na cylindrze co 1ml do 50ml. Posiadająca dodatkową podwójną tłoczoną skalę umieszczoną na co drugim z czterech ramion tłoka strzykawki co 1ml od 0 do 50ml, skala cyfrowa co 10ml. Końcówka strzykawki luer-lock centryczna. Sterylna, pakowana jednostkowo. Opakowanie papier-folia. | szt. |  | 300 |  |  |  |  | TAK
65 | Strzykawka j.u. 10 ml, luer, czarna skala, biały bądź zielony kontrastujący tłok, kryza ograniczająca zapobiegająca wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie skali do 12 ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Bez zawartości lateksu i flatanów. Op a'50 szt. | op. |  | 220 |  |  |  |  | TAK
66 | Strzykawka j.u. 20ml, luer, czarna skala, biały bądź zielony kontrastujący tłok, kryza ograniczająca zapobiegająca wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie skali do 24 ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Sterylna. | szt. |  | 27500 |  |  |  |  | TAK
67 | Strzykawka j.u. 2ml, luer, czarna skala, biały bądź zielony kontrastujący tłok, kryza ograniczająca zapobiegająca wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie skali do 2,5ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Sterylna. Op. a`100. szt. | op. |  | 525 |  |  |  |  | TAK
68 | Strzykawka j.u. 5ml, luer, czarna skala, biały bądź zielony kontrastujący tłok, kryza ograniczająca zapobiegająca wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie skali do 6ml. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Sterylna. Op. a`100. szt. | op. |  | 450 |  |  |  |  | TAK
69 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku 100ml z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni, podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier - folia | szt. |  | 225
70 | Szpatułka drewniana sterylna, pakowana jednostkowo. Op. 100 szt. | op. |  | 75
71 | Szyna Kramera długość 500 x 70-80 mm | szt. |  | 150
72 | Szyna Kramera długość 600 x 50 mm | szt. |  | 150
73 | Szyna Kramera długość 1000 x 100 mm | szt. |  | 300
74 | Szyna Kramera długość 1000 x 70 mm | szt. |  | 75
75 | Szyna Kramera długość 1500 x 100 mm | szt. |  | 150
76 | Szyna Kramera długość 1500 x 70 mm | szt. |  | 45
77 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210cm. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, zarejestrowane jako wyrób medyczny. | szt. |  | 1200
78 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25-30 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, zarejestrowane jako wyrób medyczny. | szt. |  | 9000
79 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 l, sterylny. oferowany worek do dobowej zbiórki moczu ma posiadać białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu. | szt. |  | 750
80 | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, podziałka co 50 ml, od 50 ml do 1000 ml, skala numeryczna 50 ml oraz co 100 ml do 1000 ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10 ml od 10 ml do 100 ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka | szt. |  | 3000 |  |  |  |  | TAK
81 | Zgłębnik żołądkowy CH 12-24/1250 mm | szt. |  | 75
82 | Żel do EKG 250 ml lub 250 g | szt. |  | 100
83 | Łyżka j. uż. wykonana z tworzywa sztucznego światłowodowa typu Macintosh mikrobiologicznie czysta lub sterylna, rozmiar 1,2,3,4 | szt. |  | 1800
84 | Laryngoskop jednorazowy, kompaktowy, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi dwoma bateriami AAA, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu, mocne LEDowe źródło światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany kolorem; na łyżce oznaczenie rozmiaru, nr kat, kod kolorystyczny wzdłuż korpusu łyżki. Na opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne w rozmiarach Mac 2,3,4 i Mill 0,1,2,3. Zapakowane w opakowanie foliowe z perforacją pozwalające na szybkie użycie. Produkt niesterylny. | szt. |  | 15
85 | Ręcznik wykonany z wysokochłonnej celulozy o gęstości 65gr/m² biały, jednorazowy w roli o długości 141m, szerokość 26,5cm perforacja co 38cm, średnica rdzenia 51mm, średnica rolki 280mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. | szt. |  | 15
86 | Kraniki trójdrożne, z dwoma koreczkami zabezpiczającymni z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Obrotowa końcówka luer-lock zabezpieczona przeźroczystą zatyczką. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni (bez ograniczeń). Posiadające optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki. Wolne od lateksu i ftalanów. Sterylny. Opakowanie sztywny blister. | szt. |  | 150 |  |  |  |  | TAK
87 | Łącznik do drenów schodkowy z możliwością kontrolowanego odsysania, jednorazowy, jałowy | szt. |  | 150
88 | Stabilizator do rurek intubacyjnych wyściełany od wewnątrz miękką gąbką. Posiadający regulowany śrubą uchwyt umożliwiający stabilizację rurek, gryzak zapobiegający przygryzaniu rurki, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie, uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Jałowy. Dostepny w dwóch wersjach z mocowaniem poziomym lub pionowym [zamawiany zależnie od potrzeb Zamawiającego] | szt. |  | 30
89 | Koc jednorazowy na oparzenia i duże rany. Stanowi barierę przeciw bakteriom oraz wspomaga proces gojenia i ziarninowania rany. Nieprzylepna warstwa aluminium [na oparzenie/ranę] oraz zewnętrzna miękka warstwa włókniny wiskozowej. Pozwala na przenikanie wysięków i krwi bez przyklejania do powierzchni rany, co redukuje ryzyko wystąpienia infekcji. Hipoalergiczny, posiada wysokie właściwości oddychające, wysoką zdolność absorbcji płynów [>750%]. Gramatura koca 225g/m2 [+/-10%]. Rozmiar produktu: 60 x 80cm. Wyrób sterylny. Opakowanie folia-papier. Wyrób medyczny klasy IIa. | szt. |  | 30 |  |  |  |  | TAK
90 | Wziernik plastikowy do otoskopu 2,5 mm. Op. 250 szt. | op. |  | 6
91 | Wziernik plastikowy do otoskopu 4,0 mm. Op. 250 szt. | op. |  | 5
92 | Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne | szt. |  | 180
93 | Maska anestetyczna w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5 z ukształtowanym zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowanym za pomocą zaworu mankietem zapewniającym doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przeźroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Możliwość usunięcia pierścienia mocującego gdy jest zbędny. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Niesterylna, pakowana pojedynczo hermetycznie w folię medyczną. | szt. |  | 150
94 | Wkład workowy 1l jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Op. 36 szt. | szt. |  | 3
95 | Koc jednorazowy na oparzenia i duże rany. Stanowi barierę przeciw bakteriom oraz wspomaga proces gojenia i ziarninowania rany. Nieprzylepna warstwa aluminium [na oparzenie/ranę] oraz zewnętrzna miękka warstwa włókniny wiskozowej. Pozwala na przenikanie wysięków i krwi bez przyklejania do powierzchni rany, co redukuje ryzyko wystąpienia infekcji. Hipoalergiczny, posiada wysokie właściwości oddychające, wysoką zdolność absorbcji płynów [>750%]. Gramatura koca 225g/m2 [+/-10%]. Rozmiar produktu: 80 x 120cm. Wyrób sterylny. Opakowanie folia-papier. Wyrób medyczny klasy IIa. | szt. |  | 15 |  |  |  |  | TAK
96 | Pokrowiec jednorazowy na nosze z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 80x190cm, pakowany po 5 szt. | op. |  | 75
Uwaga! W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne na dzień złożenia dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki, badania lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne dołączone do oferty "poprzez TAK - oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Kielce 22 listopada 2024 rok | [7 empty] | ….....................................
| (Miejscowość i data) | [6 empty] | Podpis Wykonawcy